Załącznik nr  1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 5/FENX 2026 z dnia 14.05.2026

FORMULARZ OFERTY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 5/FENX 2026 z 14.05.2026  do Przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Alimed Centrum Medyczne Alina Zakrzewska na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 012OW/6323/I/2024   dotyczące:

Zakupu Spirometr

I Dane oferenta:

a.  Nazwa:

b.  Adres siedziby:

c.  NIP:

d.  REGON:

e.  Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:

imię i nazwisko:

telefon:

adres e-mail:

II. Zakres oferty

- Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia ……………………….w następującej cenie:

|  | Cena | Słownie |
| --- | --- | --- |
| Wartość brutto ( z VAT) |  |  |
| Wartość netto |  |  |

1.1 Opis przedmiotu oferty (proszę uzupełnić pola w tabeli)

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja - Kryterium 0/1 | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat fabrycznie nowy, | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | rok produkcji min. 2025 | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | pochodzenie - autoryzowany dystrybutor producenta | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | Wykonanie badania oskrzelowo-płucnego PRE/POST | Tak | Warunek obligatoryjny |  |
|  | Możliwość wykonania MVV (maksymalna dowolna wentylacja), SVC (spirometria swobodna) oraz FVC (spirometria natężona) | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | Korekcja BTPS: automatyczna | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
|  | Mierzenie wartości wdechu oraz wydechu | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 8. | Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 9. | Maksymalna dowolna wentylacja: MVV, MVVf, MRf, MVVt, TV | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 10. | Interpretacja: Enright, ATS, BTS, GOLD+ATS, GOLD | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 11. | Przedstawienie wyniku jako z-score lub percentyle | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 12. | Eksport danych do systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 13. | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 14. | Samodzielna kalibracja urządzenia | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 15. | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 16. | Możliwość ustawienia czasu trwania próby - wyrażona w sekundach | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 17. | Możliwość korzystania z ustnika jednorazowego użytku lub filtra bakteryjno-wirusowego | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 18. | System wyposażony w walizkę transportową, przepływomierz z kablem, sensory z ustnikami, zacisk na nos | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 19. | Zakres przepływu min. (litry/s): 16 l/s (wdech / wydech) | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |
| 20. | Dokładność pomiaru przepływu (50 ml/s do 16 l/s): ± 5% lub 50 ml/s | Tak | Nie 0 pkt Tak 10 pkt |  |

W ramach niniejszej oferty udzielamy gwarancji na przedmiot umowy:

długość gwarancji w miesiącach: ............................

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także iż spełniamy wszystkie warunki Zamawiającego wymienione w zapytaniu.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

Termin związania ofertą ………… dni od daty dostarczenia oferty

Termin wykonania ………………………………………

…………………………..…...., dn. …………

....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.